Plano de Implantação Piloto — Materiais e Equipamentos por Estágio

Projeto: VIA LEITE SENSE — Radar de Risco Produtivo, Qualidade e Rentabilidade para a Cadeia Leiteira

Proponente: USINA I.A. — Goiânia, GO

Instituição de apoio: SENAI FATESG

Contexto: Desafio AgroStartup SENAR/SEBRAE Goiás 2026 — fase final

Data: Agosto de 2026 | Versão: 3.0 — lista completa vinculada a estágios de implantação

# 1. Objetivo

Apresentar a relação completa e discriminada de materiais e equipamentos necessários à implantação real do VIA LEITE SENSE em campo, organizada em seis estágios sequenciais de implantação.

Cada estágio é autossuficiente: entrega um resultado verificável, tem critério de saída objetivo e não depende dos estágios seguintes para produzir valor. A instituição pode apoiar do Estágio 0 até onde o orçamento alcançar, com a garantia de que nenhum estágio custeado ficará ocioso à espera do próximo.

Todos os itens estão relacionados de forma atômica — um componente por linha, com quantidade e valor unitário — de modo a permitir requisição formal de material sem reabertura da lista.

# 2. Estágio atual do sistema

O VIA LEITE SENSE já está publicado e operacional: aplicação web, API autenticada, banco de dados, motor de score de risco de 7 dimensões, modelo preditivo com horizonte de 7/15/30 dias e integração com dados climáticos oficiais do INMET.

A camada de telemetria (VIA LEITE EDGE) também já está construída — contrato de dados dos sensores, regras de alerta e interface de integração implementados e operando em modo simulado.

O software não é o gargalo. O componente ausente é o sensor físico. O apoio solicitado não financia desenvolvimento: financia a instrumentação de um sistema já pronto para recebê-la.

# 3. O kit de tanque valida a arquitetura?

Sim — e é por isso que ele é o Estágio 0. Mas convém delimitar com precisão o que ele prova e o que só o campo prova, para que a expectativa da instituição corresponda ao resultado entregue.

A cadeia completa do sistema é:

sonda física → conversão de sinal → microcontrolador → transporte MQTT

→ concentrador de borda → API → banco de dados → motor de score

→ regra de alerta → interface do usuário

## O que o kit de bancada valida integralmente

| Elo da cadeia | Como é validado |
| --- | --- |
| Aquisição física e conversão de sinal | Sonda PT100 + conversor RTD gerando leitura real |
| Firmware de borda e resiliência | Reconexão automática, operação em bateria durante queda de energia |
| Transporte e protocolo MQTT | Publicação real de mensagens, com perda de conexão induzida |
| Provedor de telemetria real | É o único componente hoje não implementado no projeto — o kit é o que permite escrevê-lo e testá-lo |
| Ingestão, contrato de dados e persistência | Leitura real percorrendo API e banco, no formato já especificado |
| Motor de score e regras de alerta | Alerta de temperatura disparando a partir de medição, não de simulação |
| Interface do usuário | Leitura real aparecendo no painel em produção |
| Ingestão concorrente multi-fazenda | Validada com 2 nós simultâneos — não com um só |

Por isso o Estágio 0 prevê dois kits, não um. O segundo kit custa cerca de R$ 1.030 e é o que diferencia "um sensor funcionando" de "uma arquitetura multi-produtor funcionando". Com um único nó, a concorrência de ingestão permanece não testada.

## O que o kit valida parcialmente

O contrato de telemetria do sistema prevê cinco grandezas medidas: temperatura do tanque, volume, temperatura ambiente, umidade e THI. Um kit apenas de temperatura preencheria uma delas, deixando as demais como valor de cadastro — e, com isso, os alertas de volume, de prioridade de coleta e de estresse térmico não seriam de fato exercitados.

Por cerca de R$ 240 adicionais por kit (sensor de umidade/temperatura ambiente, sensor ultrassônico de nível e sensor de corrente do compressor), todos os cinco campos passam a ser medição real e todas as regras de alerta são exercitadas. Esses itens já estão incluídos no Estágio 0 por esse motivo.

## O que o kit não valida

| Não validado no Estágio 0 | Onde é validado |
| --- | --- |
| Comportamento em sala de tanque real — umidade, lavagem, vibração, variação térmica, poeira | Estágio 1 |
| Conectividade rural instável e sincronização após queda de sinal | Estágio 1 |
| Autonomia de 30 dias sem intervenção humana | Estágio 1 — depende de tempo, não de material |
| Distribuição real de temperatura de tanque na região, para calibração dos limiares por fazenda | Estágio 1 |
| Rastreabilidade metrológica do dado (valor probatório junto ao laticínio) | Estágio 3 |
| Utilidade percebida do alerta pelo produtor | Estágios 2–3 — é validação de produto, não de arquitetura |
| Qualidade do leite: CCS, CBT e sólidos totais | Estágio 5 |

Conclusão: o Estágio 0 valida a arquitetura. O Estágio 1 valida o equipamento. Os Estágios 2 e 3 validam o produto. São perguntas diferentes, e a lista foi montada para responder uma de cada vez, na ordem certa.

# 4. Visão geral dos estágios

| Estágio | Nome | Pergunta que responde | Duração | Custo | Acumulado | Fase do roadmap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Bancada — prova de arquitetura | A cadeia funciona ponta a ponta com sensor real? | 2 sem. | 2.345 | 2.345 | Fase 4 (início) |
| 1 | Prova de conceito em 1 fazenda | O equipamento sobrevive e mede bem no campo? | 4–6 sem. | 3.680 | 6.025 | Fase 4 |
| 2 | Piloto formal — 3 fazendas | O sistema opera sem intervenção manual? | 8–12 sem. | 12.420 | 18.445 | Fase 2 + 4 |
| 3 | Evidência auditável | O dado tem valor probatório e comercial? | Contínuo | 7.010 | 25.455 | Fase 2 |
| 4 | Expansão e autonomia | O sistema escala para mais polos e locais sem rede? | Contínuo | 10.600 | 36.055 | Fase 4 |
| 5 | Frente de qualidade do leite | Conseguimos medir qualidade em campo? | Contínuo | 52.000 | 88.055 | Fase 3.5 |

Ferramental de bancada (Estágio 0) — R$ 2.100 adicionais apenas se o laboratório do campus não dispuser dos equipamentos. Ver seção 11.

Valores em reais, estimativas de referência para dimensionamento, sujeitas a cotação formal. Não constituem proposta de compra.

# 5. ESTÁGIO 0 — Bancada: prova de arquitetura

Objetivo: montar dois kits completos no laboratório e fazer a leitura de uma sonda física percorrer toda a cadeia até disparar um alerta na plataforma em produção.

Critério de saída:

- Leitura de sonda real visível no painel em produção;

- Alerta de temperatura disparado por medição física, não por simulação;

- Dois nós publicando simultaneamente, sem colisão de ingestão;

- Recuperação automática após corte de energia e após queda de rede.

O que destrava no software: implementação do provedor real de telemetria — hoje o único componente da camada IoT ainda não escrito.

## Componentes eletrônicos e sensores

| # | Item | Especificação | Qtd | Unit. R$ | Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Sonda de temperatura PT100 classe A | Bulbo inox 6×100 mm, 3 fios, cabo 3 m, −50 a +200 °C | 2 | 130 | 260 |
| 0.2 | Módulo conversor RTD MAX31865 | 15 bits, interface SPI | 2 | 70 | 140 |
| 0.3 | Microcontrolador ESP32-S3 DevKitC | Wi-Fi 2,4 GHz + BLE | 2 | 90 | 180 |
| 0.4 | Sensor de temperatura e umidade SHT31-D | ±0,3 °C / ±2 % UR, I²C | 2 | 60 | 120 |
| 0.5 | Sonda digital DS18B20 | Encapsulada em inox, à prova d'água, cabo 3 m | 2 | 45 | 90 |
| 0.6 | Sensor de corrente não invasivo SCT-013-000 | Garra, 100 A | 2 | 75 | 150 |
| 0.7 | Placa condicionadora para SCT-013 | Resistor de carga e deslocamento de nível | 2 | 15 | 30 |
| 0.8 | Sensor de nível ultrassônico JSN-SR04T | Transdutor à prova d'água, 20–600 cm | 2 | 90 | 180 |
| 0.9 | Sensor magnético de abertura (reed switch) | NA/NF, com ímã | 2 | 20 | 40 |
|  | Subtotal — sensores |  |  |  | 1.190 |

## Alimentação e proteção

| # | Item | Especificação | Qtd | Unit. R$ | Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.10 | Fonte chaveada 5 V / 3 A | Entrada bivolt, saída regulada | 2 | 45 | 90 |
| 0.11 | Módulo de carga TP4056 com proteção | Carga e proteção de célula de lítio | 2 | 15 | 30 |
| 0.12 | Célula de lítio 18650 | 3.000 mAh, alta descarga | 4 | 25 | 100 |
| 0.13 | Suporte para 2 células 18650 | Com terminais soldáveis | 2 | 10 | 20 |
| 0.14 | Caixa hermética IP65 | 200×150×80 mm, ABS, com tampa transparente | 2 | 85 | 170 |
| 0.15 | Prensa-cabos PG9 | Jogo com 4 unidades | 2 | 20 | 40 |
| 0.16 | Trilho DIN 35 mm | Barra de 20 cm | 2 | 15 | 30 |
|  | Subtotal — alimentação e proteção |  |  |  | 480 |

## Interface mecânica e cabeamento

| # | Item | Especificação | Qtd | Unit. R$ | Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.17 | Poço termométrico inox 304 | Rosca 1/2", imersão sem contato direto com o produto | 2 | 120 | 240 |
| 0.18 | Cabo blindado 2×0,5 mm² | Rolo de 20 m, para instrumentação | 1 | 90 | 90 |
| 0.19 | Conectores e terminais | Kit sortido (ilhós, terminais fêmea, borne) | 1 | 40 | 40 |
| 0.20 | Abraçadeiras e buchas de fixação | Kit sortido | 1 | 20 | 20 |
|  | Subtotal — mecânica e cabeamento |  |  |  | 390 |

## Consumíveis de prototipagem

| # | Item | Especificação | Qtd | Unit. R$ | Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.21 | Protoboard 830 pontos | — | 2 | 25 | 50 |
| 0.22 | Jumpers macho/fêmea | Kit com 120 unidades | 1 | 30 | 30 |
| 0.23 | Kit de resistores 1/4 W | Sortido, 600 peças | 1 | 35 | 35 |
| 0.24 | Kit de capacitores | Cerâmicos e eletrolíticos, sortido | 1 | 35 | 35 |
| 0.25 | Barras de pinos header | Jogo macho/fêmea | 1 | 20 | 20 |
| 0.26 | Estanho para solda 1 mm | Rolo 500 g | 1 | 90 | 90 |
| 0.27 | Tubo termorretrátil | Kit sortido com bitolas variadas | 1 | 25 | 25 |
|  | Subtotal — consumíveis |  |  |  | 285 |

## SUBTOTAL ESTÁGIO 0: R$ 2.345

Nota técnica (0.10 a 0.13): a bateria tampão é deliberada. Queda de energia é uma das principais causas de falha de resfriamento — o equipamento precisa continuar transmitindo justamente durante o evento que ele existe para detectar.

Nota sanitária (0.17): a sonda opera em poço termométrico e a medição de nível é sem contato, preservando a conformidade higiênico-sanitária do tanque (IN 76/77) sem alterar a rotina de higienização.

# 6. ESTÁGIO 1 — Prova de conceito em uma fazenda

Objetivo: instalar um kit em tanque de expansão real e mantê-lo operando 30 dias sem intervenção, com medição independente em paralelo para conferência.

Critério de saída:

- Trinta dias de série contínua com disponibilidade ≥ 95 %;

- Desvio médio ≤ 0,5 °C contra registrador de referência instalado em paralelo;

- Nenhuma perda de dado após queda de rede — sincronização posterior confirmada;

- Primeira distribuição real de temperatura de tanque da região, para calibração dos

limiares de alerta por fazenda.

Por que o registrador independente é indispensável: sem uma segunda medição, o piloto afirma que o sensor funciona; com ela, o piloto demonstra que funciona. É a diferença entre relato e evidência.

| # | Item | Especificação | Qtd | Unit. R$ | Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Registrador autônomo de temperatura | Data logger calibrado, sonda externa, memória ≥ 16.000 pontos, USB | 2 | 400 | 800 |
| 1.2 | Computador de borda Raspberry Pi 5 | 4 GB RAM — broker MQTT local e buffer offline | 1 | 650 | 650 |
| 1.3 | Fonte oficial USB-C 27 W | Para o computador de borda | 1 | 150 | 150 |
| 1.4 | Gabinete com dissipação ativa | Para o computador de borda | 1 | 150 | 150 |
| 1.5 | Cartão microSD 32 GB classe industrial | Alta resistência a ciclos de escrita | 2 | 150 | 300 |
| 1.6 | Roteador 4G LTE CAT4 | Slot para SIM, Wi-Fi, porta Ethernet | 1 | 550 | 550 |
| 1.7 | Antena externa LTE 9 dBi | Cabo de 5 m e suporte de mastro | 1 | 180 | 180 |
| 1.8 | Nobreak 600 VA | Com estabilização, para o ponto de rede | 1 | 450 | 450 |
| 1.9 | Termômetro infravermelho | −30 a +200 °C, emissividade ajustável | 1 | 250 | 250 |
| 1.10 | Material de fixação em campo | Eletroduto flexível, abraçadeiras inox, silicone neutro, parafusos e buchas | 1 | 200 | 200 |

## SUBTOTAL ESTÁGIO 1: R$ 3.680

# 7. ESTÁGIO 2 — Piloto formal em três fazendas

Objetivo: atingir o critério formal da Fase 4 do roadmap do projeto — três fazendas com sensores físicos transmitindo em tempo real, sem intervenção manual — e substituir a estação climática regional por medição na própria propriedade.

Critério de saída:

- Três fazendas operando simultaneamente por 60 dias;

- Ao menos três alertas acionáveis reconhecidos como úteis pelo produtor ou técnico;

- Nenhum registro dependente de preenchimento manual pelo produtor;

- THI local medido, com comparação documentada contra a estação INMET de referência.

Por que a estação meteorológica própria: a estação INMET mais próxima pode estar a dezenas de quilômetros da propriedade. O THI medido na porteira torna o alerta de estresse térmico específico daquele rebanho, e não uma média regional.

## Réplica de dois kits de campo (relação idêntica à do Estágio 0)

| # | Item | Qtd | Unit. R$ | Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Sonda PT100 classe A com poço termométrico inox | 2 | 250 | 500 |
| 2.2 | Módulo conversor RTD MAX31865 | 2 | 70 | 140 |
| 2.3 | Microcontrolador ESP32-S3 DevKitC | 2 | 90 | 180 |
| 2.4 | Sensor de temperatura e umidade SHT31-D | 2 | 60 | 120 |
| 2.5 | Sonda digital DS18B20 em inox | 2 | 45 | 90 |
| 2.6 | Sensor de corrente SCT-013-000 + placa condicionadora | 2 | 90 | 180 |
| 2.7 | Sensor de nível ultrassônico JSN-SR04T | 2 | 90 | 180 |
| 2.8 | Reed switch de abertura de tampa | 2 | 20 | 40 |
| 2.9 | Conjunto de alimentação (fonte + TP4056 + 2× 18650 + suporte) | 2 | 95 | 190 |
| 2.10 | Caixa IP65 + prensa-cabos + trilho DIN | 2 | 120 | 240 |
| 2.11 | Cabo blindado, conectores e fixação | 2 | 100 | 200 |
|  | Subtotal — kits |  |  | 2.060 |

## Conectividade, borda e campo

| # | Item | Especificação | Qtd | Unit. R$ | Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12 | Computador de borda Raspberry Pi 5 4 GB + fonte + gabinete | Conjunto completo | 2 | 950 | 1.900 |
| 2.13 | Cartão microSD 32 GB industrial | — | 2 | 150 | 300 |
| 2.14 | Roteador 4G LTE CAT4 | Slot SIM, Wi-Fi, Ethernet | 2 | 550 | 1.100 |
| 2.15 | Antena externa LTE 9 dBi + cabo 5 m | Com suporte de mastro | 2 | 180 | 360 |
| 2.16 | Nobreak 600 VA | Com estabilização | 2 | 450 | 900 |
| 2.17 | Material de fixação e instalação em campo | Por propriedade | 2 | 200 | 400 |
|  | Subtotal — conectividade e borda |  |  |  | 4.960 |

## Estação meteorológica e validação de interface

| # | Item | Especificação | Qtd | Unit. R$ | Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.18 | Estação meteorológica automática | Temperatura, umidade, pluviometria, vento e radiação solar; Wi-Fi, alimentação solar | 1 | 2.200 | 2.200 |
| 2.19 | Abrigo meteorológico ventilado | Padrão, com proteção contra radiação | 1 | 250 | 250 |
| 2.20 | Mastro/tripé galvanizado 2 m | Com base e esticadores | 1 | 150 | 150 |
| 2.21 | Smartphone Android | 6 GB RAM / 128 GB, 4G — validação da interface em aparelho e rede equivalentes aos do usuário real | 2 | 1.400 | 2.800 |
|  | Subtotal — clima e interface |  |  |  | 5.400 |

## SUBTOTAL ESTÁGIO 2: R$ 12.420

Nota (2.21): o usuário final é o produtor rural, frequentemente com aparelho de entrada e baixo letramento digital. Validar a interface nessas condições é requisito de produto, não conveniência de equipe.

# 8. ESTÁGIO 3 — Evidência auditável

Objetivo: converter o dado coletado em evidência com valor probatório e comercial — rastreável metrologicamente, apresentável a laticínio e defensável em relatório de ROI.

Critério de saída:

- Sondas verificadas contra padrão rastreável, antes e depois da campanha de campo;

- Relatório de piloto com dado primário e memória de cálculo auditável;

- Rota de coleta rastreada, com tempo de trânsito do leite documentado;

- Demonstrador funcional operando em feira, banca ou visita comercial.

| # | Item | Especificação | Qtd | Unit. R$ | Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Termômetro digital de referência | −30 a +100 °C, resolução 0,01 °C, com certificado de calibração rastreável (RBC) | 1 | 1.800 | 1.800 |
| 3.2 | Maleta demonstradora | Reservatório instrumentado de 20 L, kit edge, display 7", fonte e identidade visual | 1 | 1.500 | 1.500 |
| 3.3 | Rastreador GPS veicular 4G | Com acesso a API/protocolo aberto | 2 | 500 | 1.000 |
| 3.4 | Kit de coleta para laboratório | 100 frascos com conservante bronopol, caixa térmica, gelo reciclável, lacres e etiquetas | 1 | 900 | 900 |
| 3.5 | Transdutor de nível submersível | 4–20 mA, inox 316 — maior precisão que o ultrassônico onde houver espuma | 2 | 380 | 760 |
| 3.6 | Bateria portátil 20.000 mAh + capa reforçada | Para dispositivos de campo | 2 | 350 | 700 |
| 3.7 | Kit CMT (California Mastitis Test) | Raquete de 4 poços + reagente 5 L | 1 | 350 | 350 |

## SUBTOTAL ESTÁGIO 3: R$ 7.010

Por que o item 3.1 importa mais do que o preço sugere: a plataforma emite alerta de risco de qualidade a partir de faixas de temperatura previstas na IN 77. Alerta sustentado por sensor sem rastreabilidade metrológica não tem valor probatório junto ao laticínio. Este item converte a leitura do nosso sensor em medição auditável — e, com ela, o piloto em evidência comercial.

# 9. ESTÁGIO 4 — Expansão e autonomia

Objetivo: cobrir o segundo polo climático, viabilizar instalação em tanques sem rede elétrica estável e constituir ambiente de homologação próprio.

Critério de saída: operação em dois polos climáticos distintos com comparação documentada de THI; ao menos um ponto operando com energia autônoma por 30 dias.

| # | Item | Especificação | Qtd | Unit. R$ | Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Estação meteorológica automática | Segunda unidade, segundo polo climático | 1 | 2.200 | 2.200 |
| 4.2 | Abrigo meteorológico + mastro | Conjunto | 1 | 400 | 400 |
| 4.3 | Painel solar fotovoltaico 50 W | Policristalino, com moldura | 2 | 300 | 600 |
| 4.4 | Controlador de carga MPPT 10 A | 12 V | 2 | 250 | 500 |
| 4.5 | Bateria selada 12 V 18 Ah | VRLA/AGM | 2 | 300 | 600 |
| 4.6 | Caixa de proteção para sistema solar | IP65, com ventilação | 2 | 50 | 100 |
| 4.7 | Tablet 10" 4G | Uso pelo técnico/consultor em visita à propriedade | 1 | 1.800 | 1.800 |
| 4.8 | Mini PC 16 GB RAM / SSD 512 GB | Ambiente de homologação espelhado da produção e broker MQTT central | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 4.9 | Nobreak 1200 VA senoidal | Para o servidor de homologação | 1 | 900 | 900 |

## SUBTOTAL ESTÁGIO 4: R$ 10.600

# 10. ESTÁGIO 5 — Frente de qualidade do leite

Objetivo: medir qualidade do leite em campo — frente de dado hoje inacessível ao projeto e que ativa uma funcionalidade já especificada e inativa.

Critério de saída: camada de Perfil do Produtor operando com dados reais de sólidos; acompanhamento de CCS em periodicidade semanal em vez de mensal.

| # | Item | Especificação | Qtd | Unit. R$ | Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Analisador ultrassônico portátil de leite | Gordura, proteína, sólidos não gordurosos, densidade, lactose, água adicionada e crioscopia; resultado em ~60 s | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 5.2 | Contador portátil de células somáticas | Leitura direta de CCS em campo | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 5.3 | Cassetes descartáveis para contador de CCS | Caixa com 500 unidades | 1 | 3.000 | 3.000 |
| 5.4 | Banho termostático de bancada | −10 a +40 °C, estabilidade ±0,1 °C, para calibração e ensaio dos sensores | 1 | 6.000 | 6.000 |

## SUBTOTAL ESTÁGIO 5: R$ 52.000

Item 5.1 — o único equipamento que ativa uma funcionalidade inteira já pronta: a camada de Perfil do Produtor (Fase 3.5 do roadmap) foi especificada sobre sólidos totais — gordura e proteína — variável que o projeto não possui em nenhuma base de dados. Sem este equipamento, a funcionalidade permanece especificada e inativa.

Itens 5.2 e 5.3: a CCS é hoje obtida por laboratório externo em periodicidade mensal (IN 77). A medição em campo permitiria acompanhamento semanal — aumento de aproximadamente quatro vezes na resolução temporal da principal variável de qualidade do modelo preditivo.

Item 5.4: dispensável se o campus dispuser de câmara climática, estufa ou refrigerador de ensaio.

# 11. Ferramental de bancada — solicitar como acesso ao laboratório

Equipamentos necessários ao Estágio 0 que o campus provavelmente já possui. Solicitá-los como uso de infraestrutura libera orçamento para o que só pode ser adquirido.

| Item | Especificação | Valor se comprado |
| --- | --- | --- |
| Multímetro true RMS | CAT III 600 V, com corrente e temperatura | R$ 450 |
| Estação de solda com controle de temperatura | Com sugador, malha dessoldante e suporte | R$ 600 |
| Fonte de bancada | 0–30 V / 0–5 A, digital, com limite de corrente | R$ 700 |
| Analisador lógico USB | 8 canais, 24 MHz — depuração de I²C e SPI | R$ 350 |
| Total condicional |  | R$ 2.100 |

Recursos adicionais sem desembolso, de valor equivalente ao material:

| Recurso | Aplicação |
| --- | --- |
| Impressora 3D | Suportes de sonda, gabaritos de fixação e invólucros customizados para o tanque |
| Laboratório de metrologia | Verificação das sondas contra padrão rastreável (substitui parte do item 3.1) |
| Câmara climática / estufa / refrigerador de ensaio | Ensaio dos sensores em faixa controlada de 0 a 10 °C (substitui o item 5.4, R$ 6.000) |
| Osciloscópio de bancada | Depuração de sinal analógico |
| Bancada dedicada durante o piloto | Montagem, manutenção e queima dos kits antes do envio a campo |
| Alunos em projeto integrador, TCC ou estágio | Frente de montagem e ensaios, com contrapartida acadêmica formalizável |
| Carta de apoio institucional | Facilita significativamente o acesso a cooperativas e laticínios da região |

# 12. Custeio — não é material permanente

Listado à parte, apenas para conhecimento da instituição.

| Item | Estágio | Estimativa |
| --- | --- | --- |
| Plano de dados M2M/IoT — 1 chip × 12 meses | 1 | R$ 360 |
| Planos de dados M2M/IoT — 2 chips × 12 meses | 2 | R$ 720 |
| Análises laboratoriais CCS/CBT/sólidos — 100 amostras | 3 | R$ 2.500 |
| Deslocamento às fazendas piloto (Sul Goiano) | 1–3 | a definir |
| Hospedagem em nuvem | — | já custeada pela USINA I.A. |

# 13. Resumo orçamentário e pontos de corte

| Apoio concedido até | Valor | O que fica pronto |
| --- | --- | --- |
| Estágio 0 | R$ 2.345 | Arquitetura validada de ponta a ponta com sensor físico real e dois nós concorrentes. Provedor de telemetria real implementado. |
| Estágios 0 + 1 | R$ 6.025 | Um tanque real medido por 30 dias, com validação independente e limiares calibrados pela distribuição real da região. |
| Estágios 0 a 2 | R$ 18.445 | Três fazendas operando sem intervenção manual, com clima medido na porteira. Cumpre o critério formal da Fase 4 do roadmap. |
| Estágios 0 a 3 | R$ 25.455 | Piloto com evidência auditável, rastreabilidade metrológica, rota rastreada e demonstrador comercial. |
| Estágios 0 a 4 | R$ 36.055 | Dois polos climáticos, autonomia energética e ambiente de homologação próprio. |
| Estágios 0 a 5 | R$ 88.055 | Escopo integral, incluindo medição de qualidade do leite em campo. |

Recomendação: o Estágio 0 (R$ 2.345) é o melhor primeiro passo. É o menor valor da lista que produz um resultado demonstrável e irreversível — a partir dele o projeto deixa de ter camada simulada. Havendo margem, Estágios 0 + 1 (R$ 6.025) é o ponto em que o piloto passa a gerar evidência de campo, e não apenas prova técnica.

# 14. Contrapartidas oferecidas pela USINA I.A.

| Contrapartida | Descrição |
| --- | --- |
| Crédito institucional | Menção ao SENAI FATESG como apoiador técnico no pitch, na documentação, na plataforma e nos materiais de divulgação |
| Relatório técnico por estágio | Ao final de cada estágio custeado, relatório com metodologia, dados e critério de saída atingido — prestação de contas incremental |
| Transferência de conhecimento | Palestra/oficina aberta sobre arquitetura IoT + IA aplicada ao agronegócio, para alunos dos cursos de TI e áreas correlatas |
| Campo de projeto para alunos | Abertura do piloto como objeto de projeto integrador, TCC ou estágio supervisionado |
| Destinação dos equipamentos | Ao término do piloto, os bens permanentes seguem a política que a instituição determinar (devolução, comodato ou incorporação ao laboratório) |
| Código-fonte e documentação | Camada de telemetria documentada e disponibilizada como referência didática |

# 15. Cronograma por estágio

| Semana | Estágio | Atividade |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Recebimento, montagem e queima dos dois kits em bancada |
| 2 | 0 | Implementação do provedor real de telemetria; leitura física chegando ao painel em produção |
| 3 | 1 | Ensaio de resiliência (corte de energia e de rede); instalação do registrador de referência |
| 4 | 1 | Instalação do primeiro kit em tanque real |
| 5–8 | 1 | Trinta dias de operação assistida; conferência contra o registrador; calibração dos limiares |
| 9–10 | 2 | Instalação nas fazendas 2 e 3; estação meteorológica em operação |
| 11–16 | 2 | Operação sem intervenção manual; acompanhamento e ajuste fino dos alertas |
| 17–20 | 3 | Verificação metrológica das sondas; consolidação da evidência; relatório de piloto |
| Contínuo | 4–5 | Expansão conforme apoio concedido |

VIA LEITE SENSE — USINA I.A. © 2026 | Documento elaborado para o SENAI FATESG